Załącznik Nr 2 do SIWZ

Szczegółowy opis parametrów techniczno – funkcjonalnych aparatu RTG, serwera PACS, oprogramowania oraz automatycznej nagrywarki

Aparat RTG z zawieszeniem sufitowym

Producent:

Model:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2020 r.

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | WYMAGANE WARTOŚCI GRANICZNE | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CYFROWY APARAT RENTGENOWSKI Z LAMPĄ RTG NA ZAWIESZENIU SUFITOWYM |  |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Typ / Model | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Aparat RTG fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aparat z 2 detektorami cyfrowymi - jeden detektor bezprzewodowy w stole i jeden detektor w stojaku do zdjęć odległościowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracja zgodności na oferowany aparat cyfrowy w całości jako wyrób medyczny | TAK, dołączyć |  | Bez punktacji |
|  | Wszystkie podstawowe elementy aparatu jak: stół, stojak, detektory, generator, lampa RTG, oprogramowanie konsoli operatora - wyprodukowane przez jednego producenta. Dopuszcza się jeden element (lampa lub detektory) innego producenta | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Jedna konsola operatora do sterowania aparatem, generatorem oraz cyfrowymi detektorami. Sterowanie poprzez monitor dotykowy, klawiaturę, mysz | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Detektory w pełni zintegrowane z aparatem na etapie jego produkcji przez producenta aparatu RTG oraz objęte jedną deklaracją zgodności w ramach kompletnego aparatu RTG | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany serwis producenta świadczony przez Wykonawcę, dołączyć dokument potwierdzający | TAK |  | Bez punktacji |
| GENERATOR |  |  |  |  |
|  | Producent, typ, model | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Generator wysokiej częstotliwości min. 100kHz | TAK, podać |  | ≥200kHz– 1 pkt <200kHz – 0 pkt |
|  | Moc wyjściowa generatora | ≥ 50kW, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zakres napięcia roboczego | 40 - 150kV |  | Bez punktacji |
|  | Minimalny czas ekspozycji | ≤ 1ms |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny czas ekspozycji | ≥6000ms |  | Bez punktacji |
|  | Zakres miliamperów | ≤10 - ≥600mA |  | Bez punktacji |
|  | Zakres miliamperosekund | ≤0,1 - ≥600 mAs |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przypisania maksymalnej wartości obciążenia prądowo-czasowego do każdego programu anatomicznego z osobna (tzw. backup mAs dla każdej zaprogramowanej projekcji) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ręczny dobór parametrów ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tryb programów anatomicznych zintegrowany z menu wyboru projekcji w systemie akwizycji obrazu DR | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Synchronizacja nastaw programów anatomicznych z generatorem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autodiagnostyka aparatu RTG z komunikatami o błędach na konsoli operatora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie trójfazowe | 400V/ 50Hz |  | Bez punktacji |
|  | LAMPA RTG, KOLIMATOR |  |  |  |
|  | Producent, typ, model | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość małego ogniska | ≤ 0,6mm |  | Bez punktacji |
|  | Moc małego ogniska | ≥ 25kW |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość dużego ogniska | ≤ 1,2mm |  | Bez punktacji |
|  | Moc dużego ogniska | ≥ 75kW |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 300KHU |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | ≥ 1200KHU |  | Bez punktacji |
|  | Nominalne obroty anody | ≥ 8500 obr./ min. |  | Bez punktacji |
|  | Miernik dawki zintegrowany z kolimatorem i z prezentacją wartości dawki na konsoli operatora i zapisem w pliku Dicom | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kolimacja manualna | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem z informacją o wykorzystanej pojemności cieplnej lampy RTG na konsoli operatora w % | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrót kolimatora | +/- 90° |  | Bez punktacji |
|  | Dotykowy, czytelny panel LCD min 8” na kołpaku z możliwością zmiany warunków ekspozycji i pola komory układu ACE, wybór miejsca pracy (stół, statyw, wolna ekspozycja), funkcją wyświetlania obrazu/badania wraz z możliwością akceptacji lub odrzucenia badania, wyświetlanie kąta obrotu lampy, wyświetlanie odległości SID (lampa – detektor) | TAK, podać |  | ≤ 10” – 0 pkt > 10” – 1 pkt |
|  | Dotykowy panel LCD na kołpaku pozwalający na wyświetlenie danych o badaniu, godzinie i dacie oraz pacjencie (imię i nazwisko) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dotykowy panel LCD z możliwością pionowego odczytu w momencie, kiedy lampa z kołpakiem obrócona jest o 90° np. zdjęcia z użyciem statywu płucnego | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 1 pkt |
|  | Miarka centymetrowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wskaźnik laserowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Filtry utwardzające promieniowanie rentgenowskie; 2,0mm Al, 1mmAl+0,1mmCu, 1mmAl+0,2mmCu, zabudowane w kolimatorze nieprzesłaniające pola ekspozycyjnego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Fabrycznie zapewniona możliwość instalacji lampy RTG innego producenta niż lampa zaoferowana, podać typ i producenta zaoferowanej lampy oraz co najmniej jednego zamiennika | TAK |  | 1 zamiennik – 1pkt 2 zamienniki - 3pkt |
| RUCHOMA KOLUMNA LAMPY |  |  |  |  |
|  | Kolumna z zawieszeniem sufitowym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres poprzecznego ruchu wózka z kolumną i kołpakiem | min. 1900 mm, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zakres wzdłużnego ruchu wózka z kolumną i kołpakiem | min. 3000 mm, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zakres pionowego ruchu kołpaka | min. 1600 mm, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zakres obrotu kolumny teleskopowej wokół osi pionowej | min. + 180° - 130°, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zakres obrotu kołpaka z lampą RTG wokół osi poziomej | min. ±120°, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zmotoryzowany ruch pionowy kolumny z lampą rtg, tzw. funkcja autotrackingu (nadążność lampy RTG za detektorem w stole z zachowaniem SID) z możliwością ręcznego wykonywania ruchów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny ruch nadążny lampy rtg zgodnie z pionowym ruchem uchwytu Bucky w statywie do zdjęć odległościowych z zachowaniem odległości SID (Source Image Distance) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autopozycjonowanie lampy RTG do zadanej odległości SID dla stołu RTG oraz autopozycjonowanie lampy RTG względem środka Bucky dla statywu płucnego | TAK |  | Bez punktacji |
| STÓŁ Z PŁYWAJĄCYM, PODNOSZONYM BLATEM |  |  |  |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji min. trzypolowa | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość blatu | ≥85cm |  | <90cm - 0pkt ≥90cm - 1pkt |
|  | Długość blatu | ≥215cm |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu poprzecznego | ≥ 30cm |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego | ≥75cm |  | Bez punktacji |
|  | Najniższe położenie blatu stołu od podłogi | ≤ 55 cm |  | Bez punktacji |
|  | Zakres regulacji wysokości blatu stołu | ≥25cm |  | Bez punktacji |
|  | Kratka przeciw rozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęć z odległości SID = 100 cm, gęstość kratki 40 linii/cm, współczynnik kratki 10:1 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ręczne wyjmowanie kratki przeciwrozproszeniowej (bez użycia narzędzi) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu przez pacjenta | ≥250kg |  | Bez punktacji |
|  | Blat stołu całkowicie płaski, bez widocznych ram utrudniających przemieszczanie pacjenta i dezynfekcję blatu | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 1 pkt |
|  | Odległość powierzchnia płyty stołu-kaseta | ≤ 80mm |  | Bez punktacji |
|  | Pochłanialność blatu stołu RTG | ≤1 mm Al |  | Bez punktacji |
|  | Realizacja funkcji przemieszczania blatu stołu przyciskami nożnymi | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Realizacja funkcji przemieszczania blatu stołu pilotem lub przyciskami ręcznymi | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 1 pkt |
|  | Wyłącznik zabezpieczający przed przypadkowym zwolnieniem blokad ruchu blatu stołu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System antykolizyjny wyłączający pionowy ruch blatu po napotkaniu przeszkody | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szuflada na detektor bezprzewodowy Wi-Fi z funkcją zasilania/ładowania detektora. Detektor zaczyna ładować się automatyczne po włożeniu do szuflady | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyt do zdjęć promieniem poziomym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyty dla rąk po dwóch stronach blatu | TAK |  | Bez punktacji |
| STOJAK DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH |  |  |  |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji min. trzypolowa | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Najniższe położenie punktu centralnego detektora w stojaku | ≤ 40cm |  | ≥ 35 ≤ 40cm – 0pkt < 35 – 1 pkt |
|  | Zakres ruchu pionowego detektora | ≥145cm |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonywania badań odległościowych o zakresie 110-180cm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęć płuc z odległości SID = 180 cm, gęstość kratki 40 linii/cm, współczynnik kratki 10:1 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ręczne wyjmowanie kratki przeciwrozproszeniowej (bez użycia narzędzi) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zlokalizowany na kolumnie statywu do zdjęć odległościowych czytelny wyświetlacz podający min. dane pacjenta oraz informację czy w statywie znajduje się kratka przeciwrozproszeniowa | TAK/NIE |  | NIE - 0pkt TAK – 1 pkt |
|  | Trwałe oznaczenie obszaru aktywnego detektora oraz położenia komór jonizacyjnych systemu AEC | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Odległość płyta statywu – detektor obrazu | ≤ 45mm |  | Bez punktacji |
|  | Pochłanialność płyty statywu | ≤ 1,0 mm Al |  | Bez punktacji |
|  | Komplet uchwytów pacjenta do projekcji PA i LAT | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Blokowanie wysokości pulpitu Bucky za pomocą hamulca elektromagnetycznego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przycisk włącz/wyłącz dla automatycznego nadążania lampy za ruchem pionowym Bucky | TAK |  | Bez punktacji |
| CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR W STOLE |  |  |  |  |
|  | Producent, typ, model | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Płaski bezprzewodowy detektor cyfrowy do wykonywania badań z wymiennymi akumulatorami bez konieczności ładowania całego detektora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej Csl (jodek cezu) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Max obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) | ≥ 160 kg |  | Bez punktacji |
|  | Maks. Punktowe [4x4 cm] obciążenie detektora | ≥ 100 kg |  | Bez punktacji |
|  | Rozmiar aktywny detektora | 35 x 43cm ± 1cm |  | Bez punktacji |
|  | Grubość detektora | ≤ 15 mm |  | Bez punktacji |
|  | Waga detektora z baterią | ≤ 3,2 kg, podać |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli | ≥7mln, podać |  | Bez punktacji |
|  | Rozmiar piksela | ≤ 145µm |  | ≥140 ≤ 145µm – 0pkt < 140µm – 1 pkt |
|  | Głębokość akwizycji | ≥ 16bit |  | Bez punktacji |
|  | DQE | ≥ 70% |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość detektora | ≥3,6 lp/mm |  | Bez punktacji |
|  | Ładowarka umożliwiająca jednoczesne ładowanie min. 3 baterii oraz min. 4 baterie w komplecie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna ilość ekspozycji na jednym naładowaniu | ≥ 300 |  | Bez punktacji |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤4s | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zaawansowana konstrukcja obudowy zapewniająca ochronę przed wnikaniem wody i pyłu min. IP56. | TAK |  | IP56 - 0pkt > IP56 – 1 pkt |
| CYFROWY DETEKTOR W STATYWIE PŁUCNYM |  |  |  |  |
|  | Producent, typ, model | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej Csl (jodek cezu) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rozmiar aktywny detektora | 43 x 43cm ± 1cm |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli | ≥9mln |  | Bez punktacji |
|  | Rozmiar piksela | ≤ 145µm |  | ≥140 ≤ 145µm – 0pkt < 140µm – 1 pkt |
|  | DQE | ≥ 70% |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość detektora | ≥3,6 lp/mm |  | Bez punktacji |
| KONSOLA OPERATORA APARATU RENTGENOWSKIEGO |  |  |  |  |
|  | Producent, typ, model | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Obsługa aparatu zintegrowana w jednej konsoli do sterowania generatorem RTG i systemem obrazowania cyfrowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kolorowy, dotykowy monitor stacji technika do wybierania warunków ekspozycji i wysyłania obrazów, co najmniej 1 monitor, z możliwością przełączenia w tryb DICOM; minimalna rozdzielczość: 1 megapiksel; minimalna, robocza przekątna ekranu: ≥ 19cali; minimalna luminancja: 200 cd/m2; minimalny kontrast: 100/1; | ≥ 19cali |  | ≥ 19cali < 22cale -0 pkt ≥ 22cale – 1 pkt |
|  | Stacja technika z komputerem minimum czterordzeniowym procesorem, 8 GB RAM, dysk min. 500GB, systemem operacyjnym, dedykowanym oprogramowaniem producenta aparatu RTG | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Logowanie do konsoli operatora poprzez indywidualne konto użytkownika zabezpieczone hasłem min. 5 kont | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Podział użytkowników systemu na minimum 3 grupy o różnym poziomie dostępu do funkcjonalności | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość obsługi za pomocą klawiatury i myszy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie konsoli w całości w języku polskim wraz z systemem pomocy kontekstowej i polskimi znakami | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta za pomocą klawiatury i monitora dotykowego bezpośrednio na stanowisku oraz z systemu RIS z pomocą systemu Dicom Worklist | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie umożliwiające przypisywanie konkretnym projekcjom warunków ekspozycji, zaczernienia, ostrości i dynamiki obrazów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wybór ustawienia pacjenta (np. AP, bok, itd.) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy) | ≥ 1000 obrazów |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Blendowanie (czarne maskowanie tła) wielokątowe, ręczne z możliwością zmiany powierzchni i automatyczne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja obrotu o dowolny kąt, powiększenie i odbicia obrazu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja pozytyw – negatyw | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta przy pomocy czytnika kodów kreskowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu RTG. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | UPS do podtrzymania zasilania konsoli w przypadku braku napięcia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiary długości, kątów, kątów Cobba | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przypisania różnych statusów pacjentom na liście roboczej w zależności od statusu badania np.: - zaplanowany - rozpoczęty - otrzymany - aktualizacja nie powiodła się - zakończono | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja wprowadzania: - pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie - elektronicznych markerów z możliwością definiowania własnych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs DICOM : DICOM 3.0, Work List Manager(WLM), Print, Send, nagrywanie płyt CD dla pacjenta z przeglądarką zgodną z Dicom | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg techników | TAK / NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg przyczyn i rodzajów badań odrzuconych, | TAK / NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Dostęp do badań odrzuconych, min. 100 ostatnich, na aparacie z możliwością wysłania na inny serwer do celów kontroli jakości | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie pediatryczne z podziałem wiekowym i wagowym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej (na brzegu monitora) lub inna metoda pomiaru długości | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu do pierwotnej postaci, cofnięcie wprowadzonych zmian wyglądu obrazu | TAK |  | Bez Punktacji |
|  | Wydruk obrazów w trybie True Size z możliwością podziału na min. 1/2/4/8/12 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie współczynnika ekspozycji zgodnie z IEC | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wysyłanie sumarycznej dawki po zakończeniu badania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji rur intubacyjnych, opcja dostępna w chwili składania oferty | TAK/NIE |  | NIE - 0pkt TAK – 1 pkt |
|  | Funkcja separacji (różnicowania) tkanki miękkiej od twardej (kości) realizowana przy użyciu dwóch energii oparta na 2 ekspozycjach z dwoma energiami (ekspozycji niskoenergetycznej i wysokoenergetycznej) lub realizowanej podczas jednej ekspozycji przy użyciu dedykowanego oprogramowania | TAK/NIE |  | NIE - 0pkt TAK – 1 pkt |
|  | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu RTG. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | UPS do podtrzymania zasilania konsoli w przypadku braku napięcia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przełączenie góra-dół i pozytyw-negatyw | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zmiany jasności i kontrastu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja skali szarości wg. histogramu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bezpieczny sposób zapisu obrazu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zgodność z DICOM 3.0 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Realizacja funkcjonalności DICOM Print, Worklist, MPPS, Store | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Skonfigurowanie urządzenia do pracy z systemem informatycznym Zamawiającego PACS/RIS | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonanie codziennych testów monitora przeglądowego z wgranym obrazem TG18-patern | TAK |  | Bez punktacji |
| INNE |  |  |  |  |
|  | Kontrola jakości - zestaw wystarczający do wykonania wszystkich testów podstawowych wymaganych zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej w aparatach wyposażonych w system AEC | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw fartuchów ochronnych (równoważnik ołowiu min. 0,35 mmPb): 2xfartuch ochronny jednostronny (różne wielkości)1xfartuch ochronny dziecięcy; komplet fartuchów miednicowych; komplet osłon na gonady (męskie, żeńskie), komplet osłon na tarczycę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bobiks – przyrząd do stabilizacji małych dzieci | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw pozycjonerów do badań rtg w walizce wraz z cyferkami i literkami z ołowiu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca dostarcza po wykonaniu instalacji sprzętu - karty gwarancyjne w języku polskim, - instrukcje użytkowania w języku polskim, - wykaz autoryzowanych serwisów, - paszporty techniczne urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu i wyposażenia: - min. 2 dni szkoleniowe po 5 godzin oraz 1 dzień na zestaw kontroli jakości | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przeglądy zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym (min. 1 raz w roku w okresie gwarancji) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji serwisu (liczony w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy): - kontakt telefoniczny lub połączenie zdalne od zgłoszenia do 12 godzin | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Usuwanie awarii zgodnie z zaleceniami i procedurami producenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas usunięcia usterki - max. 3 dni robocze w przypadku braku konieczności sprowadzenia części zamiennych - max. 10 dni roboczych w przypadku sprowadzenia części zamiennych | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja zapewnienia części zamiennych oraz płatnego serwisu przez okres 10 lat po zakończeniu gwarancji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja na cały oferowany sprzęt minimum 24 miesiące | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zapewnienie bezpłatnych przeglądów zgodnie z planem serwisowym producenta w okresie trwania gwarancji, min, 2 przeglądy | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Integracja z posiadanym systemem RIS/PACS | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych | TAK |  | Bez punktacji |

(miejscowość)……………..(data)……………………                                                                     podpis osoby(osób ) uprawnionej(ych) do

reprezentowania Wykonawcy:

Serwer PACS, Oprogramowanie przeglądowe oraz nagrywarka automatyczna

Producent:

Model:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2020 r.

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW |  | WYMAGANE WARTOŚCI GRANICZNE |  | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) |  | PUNKTACJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERWER PACS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realizacja serwisów DICOM: Store SCU/SCP, Query/Retrieve SCP, Storage Commitment, MPPS |  | TAK |  |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Obsługa obrazów pochodzących co najmniej z urządzeń: CR, DR, CT, MR, XA (single i multi-frame), US (single i multi-frame) |  | TAK |  |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Możliwość archiwizowania obrazów w kolejnych, stopniowo podłączanych zasobach |  | TAK |  |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Automatyczna kompresja obrazów otrzymywanych z sieci PACS |  | TAK |  |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Sygnalizacja obecności innych badań pacjenta w archiwum i/lub na którymkolwiek z serwerów. Możliwość szybkiego wyświetlenia wybranego badania |  | TAK |  |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Możliwość udostępniania obrazów w formacie skompresowanym lub rozkompresowanym, niezależnie od formatu przechowywanego obrazu |  | TAK |  |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Możliwość skonfigurowania automatycznego przesyłania badań (forward): - do określonych odbiorników w zależności od urządzenia przysyłającego obraz wraz z poprzednimi badaniami tego pacjenta zapisanymi na serwerze PACS |  | TAK |  |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Możliwość skonfigurowania automatycznego przesyłania badań (forward): - do określonych odbiorników w zależności od dowolnie wybranego przez Użytkownika tagu DICOM wraz z poprzednimi badaniami tego pacjenta zapisanymi na serwerze PACS |  | TAK |  |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Możliwość skonfigurowania automatycznego przesyłania badań (forward): - do określonych odbiorników w zależności od dowolnie wybranych przez Użytkownika kombinacji tagów DICOM wraz z poprzednimi badaniami tego pacjenta zapisanymi na serwerze PACS |  | TAK |  |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Możliwość przechowywania danych tekstowych z użyciem polskich liter diakrytycznych (w formacie ISO IR101) |  | TAK |  |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Wyszukiwanie nazwiska pacjenta zawierającego polskie litery diakrytyczne powinno być możliwe zarówno z użyciem tych liter jak też z użyciem ich łacińskich odpowiedników |  | TAK |  |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Udostępnianie danych tekstowych w tagach obrazów w formacie ISO IR100 lub ISO IR101 w zależności od urządzenia współpracującego |  | TAK |  |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o dalsze źródła obrazów radiologicznych bez dodatkowych dopłat |  | TAK |  |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Moduł do obsługi teleradiologii |  | TAK |  |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Oprogramowanie zarejestrowane lub zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny klasy co najmniej IIa, oznaczone znakiem CE |  | TAK, załączyć |  |  | Bez punktacji |  |
|  |  | procesor czterordzeniowy |  | TAK |  |  | Bez punktacji |  |
|  |  | współczynnik PASSMARK |  | ≥ 9000 |  |  | Bez punktacji |  |
|  |  | pamięć RAM |  | [GB]≥ 16 |  |  | Bez punktacji |  |
|  |  | dysk typu RAID6 o pojemności |  | [TB]≥ 4 |  |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy pamięci RAID bez kosztów dodatkowej licencji |  | TAK |  |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Możliwość zapisywania danych na sieciowych zasobach zewnętrznych |  | TAK |  |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Automatyczne wykonywanie codziennych kopii bezpieczeństwa na dodatkowym nośniku danych (taśmowym lub typu RDX) |  | TAK |  |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Dodatkowe nośniki (taśmowy lub typu RDX) o sumarycznej pojemności |  | [TB]≥ 2 |  |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Urządzenie zasilające (UPS) wystarczające do pełnego prawidłowego zamknięcia systemu |  | TAK |  |  | Bez punktacji |  |
|  |  | PARAMETRY OPROGRAMOWANIA PRZEGLĄDOWEGO: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość wyświetlenia jednocześnie kilku badań różnych pacjentów |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Możliwość zmiany położenia wyświetlanych obrazów względem siebie |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Możliwość przeszukiwania listy pacjentów w archiwum lokalnym i na serwerach PACS według różnych kryteriów – co najmniej wg. Identyfikatora pacjenta, nazwiska pacjenta (lub jego kilku początkowych liter) oraz daty |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Przechowywanie badań pobranych z serwera w lokalnym archiwum |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Oprogramowanie stacji przeglądowej umożliwia przeglądanie oraz import badań z płyt CD/DVD/USB do archiwum lokalnego jak również nagrywanie badań na płyty dla pacjentów w formacie DICOM wraz z przeglądarką również w przypadku braku komunikacji z serwerem. |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
| 30a |  | Sygnalizacja obecności innych badań pacjenta w archiwum i/lub na którymkolwiek z serwerów. Możliwość szybkiego wyświetlenia wybranego badania |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Możliwość przeszukiwania wielu archiwów PACS jednocześnie i pobierania z nich obrazów |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Wyświetlanie obrazów z ustawieniami zawartymi w tagach Window Width i Window Level |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Jeżeli obrazy zawierają kilka wartości tagów Window Width i Window Level (np. ustawienia dla okna kostnego, mózgowego i tkankowego), to stacja powinna umożliwiać przełączenie wyświetlania obrazu dla każdego z tych ustawień |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Obsługa Dicom Grayscale Softcopy Presentation State (GSPS) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1 w zakresie przesyłania, zaznaczania i odczytu |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Stacja musi umożliwiać wykonanie pomiarów odległości, kątów oraz pola powierzchni |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Stacja musi umożliwiać dokonywanie pomiarów gęstości Hounsfielda (dla obrazów CT) i wartości piksela obrazu punktowo oraz – dla zaznaczonego obszaru – ich wartości średniej i odchylenia standardowego |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Możliwość obracania obrazu o wielokrotność 90 st. oraz dokonywanie lustrzanego odbicia |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Możliwość regulacji kontrastu (szerokość i poziom okna) |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Możliwość skalibrowania wyświetlanych odległości na ekranie tak, by możliwe było wyświetlenie obrazu w powiększeniu naturalnym |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Możliwość powiększania obrazu oraz oglądania powiększonego fragmentu obrazu (lupa) |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Możliwość wyświetlenia obrazu w ten sposób, aby 1 piksel obrazu oryginalnego odpowiadał 1 pikselowi ekranu |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Zaznaczanie położenia oglądanego przekroju na przekrojach prostopadłych linia referencyjną |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Zaznaczanie tego samego punktu na różnych przekrojach należących do tego samego układu współrzędnych (ten sam Frame of Reference) - tzw. "kursor 3D" |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Możliwość automatycznej synchronizacji serii z tego samego ułożenia pacjenta |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Możliwość ręcznej synchronizacji serii w ten sposób, aby przekroje wyświetlały się według odległości od przekrojów wybranych przy starcie synchronizacji ręcznej |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Możliwość wyświetlania rekonstrukcji MPR |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Możliwość zapisania okna obrazowego w postaci pliku JPG z zachowaniem wyświetlanego opisu, lecz z zanonimizowanymi danymi pacjenta, a w przypadku serii lub obrazów multiframe możliwość ich eksportu do formatu AVI. |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Realizacja Dicom Store SCP, Store SCU, Query/Retrieve SCU oraz Print SCU |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Jeżeli obrazy zawierają zapisane GSPS (Grayscale Presentation States), to stacja powinna umożliwiać wyświetlenie każdego zapisanego GSPS |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Możliwość wydruku obrazów na drukarce dicomowskiej oraz drukarce systemowej (na papierze) z wykorzystaniem tego samego narzędzia; możliwość wydrukowania obrazów różnych pacjentów na jednym filmie |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Możliwość konfigurowania opisów wyświetlanych na obrazach niezależnie dla każdego użytkownika odpowiednio dla każdego typu obrazu (wedle modalności) oraz konfigurowania opisów drukowanych wraz z obrazem na filmie lub papierze; treść tych opisów stanowią wartości odpowiednich tagów dicom |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Możliwość wykonania opisów badania przez różnych lekarzy zalogowanych w programie stacji (np. opis radiologa i opisy klinicystów) oraz dołączenie wykonanych opisów do badania w postaci osobnych plików w formacie DICOM; opis może być edytowany tylko przez użytkownika, który jest jego autorem |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Możliwość zapisania jednego lub więcej badań na płycie CD lub DVD, zgodnie ze standardem Dicom, z nagraną przeglądarką umożliwiającą przejrzenie nagranych obrazów w standardzie Dicom |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Możliwość importowania obrazów w formacie dicom do archiwum lokalnego z systemu plików oraz eksportu z archiwum lokalnego do systemu plików |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Możliwość usuwania wybranych badań z lokalnego archiwum |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Możliwość ustawienia automatycznego usuwania starszych obrazów z archiwum lokalnego |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Oprogramowanie zarejestrowane lub zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny klasy co najmniej I, oznaczone znakiem CE |  | TAK, załączyć |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | 2x zestaw: Komputer klasy PC z parametrami minimum: procesor i5, pamięć 4 GB, dysk 500 GB, nagrywarka DVD, mysz. Klawiatura, system operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika w architekturze 64bit, monitor przeglądowy wg. obowiązującego rozporządzenia ilość sztuk: 1, wraz z zainstalowanym powyżej oprogramowaniem w postaci licencji bezterminowej. |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
| SYSTEM AUTOMATYCZNEGO NAGRYWANIA PŁYT PACJENTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Komputer sterujący o parametrach minimalnych: i3, 4GB RAM, 500GB HDD z monitorem min. 19” |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Nagrywanie badania pacjenta przy zachowaniu zasad: obrazy standardzie DICOM 3.0 w postaci umożliwiającej ich pełną analizę na innej, dowolnej radiologicznej stacji opisowej wraz z dodatkowo nagraną przeglądarką |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Wraz z obrazami nagrywanie tekstu opisu wyniku |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Możliwość nagrania wielu badań tego samego pacjenta na jednym nośniku |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Możliwość pracy w trybie bezobsługowego interface DICOM Store SCP |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Możliwość wysyłania badań z wielu punktów sieci |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Nadruk na płycie wybranych danych pacjenta i badania wraz z danymi jednostki wykonującej badanie (teksty stałe plus obrazy) |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Automatyczny wybór nośnika CD lub DVD w zależności od objętości danych badania |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Oprogramowanie zarejestrowane lub zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny klasy co najmniej I, oznaczone znakiem CE |  | TAK, załączyć |  |  |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY PRZEGLĄDARKI NAGRYWANEJ NA PŁYTY PACJENTA W SYSTEMIE AUTOMATYCZNEGO NAGRYWANIA PŁYT PACJENTA I W PROGRAMIE STACJI OPISOWEJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość wyświetlenia jednocześnie kilku badań różnych pacjentów |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Możliwość zmiany położenia wyświetlanych obrazów względem siebie |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Wyświetlanie obrazów z ustawieniami zawartymi w tagach Window Width i Window Level |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Jeżeli obrazy zawierają kilka wartości tagów Window Width i Window Level (np. ustawienia dla okna kostnego, mózgowego i tkankowego), to stacja powinna umożliwiać przełączenie wyświetlania obrazu dla każdego z tych ustawień |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Obsługa Dicom Grayscale Softcopy Presentation State (GSPS) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1 w zakresie przesyłania, zaznaczania i odczytu |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Stacja musi umożliwiać wykonanie pomiarów odległości, kątów oraz pola powierzchni |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Stacja musi umożliwiać dokonywanie pomiarów gęstości Hounsfielda (dla obrazów CT) i wartości piksela obrazu punktowo oraz – dla zaznaczonego obszaru – ich wartości średniej i odchylenia standardowego |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Mozliwość obracania obrazu o wielokrotność 90 st. oraz dokonywanie lustrzanego odbicia |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Mozliwość regulacji kontrastu (szerokość i poziom okna) |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Możliwość powiększania obrazu oraz oglądania powiększonego fragmentu obrazu (lupa) |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Możliwość wyświetlenia obrazu w ten sposób, aby 1 piksel obrazu oryginalnego odpowiadał 1 pikselowi ekranu |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Zaznaczanie położenia oglądanego przekroju na przekrojach prostopadłych linia referencyjną |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Zaznaczanie tego samego punktu na różnych przekrojach należących do tego samego układu współrzędnych (ten sam Frame of Reference) - tzw. "kursor 3D" |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Możliwość automatycznej synchronizacji serii z tego samego ułożenia pacjenta |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Możliwość ręcznej synchronizacji serii w ten sposób, aby przekroje wyświetlały się według odległości od przekrojów wybranych przy starcie synchronizacji ręcznej |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Jeżeli obrazy zawierają zapisane GSPS (Grayscale Presentation States), to stacja powinna umożliwiać wyświetlenie każdego zapisanego GSPS |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |

| SYSTEM REJESTRACJI PACJENTÓW WRAZ Z MODUŁEM ROZLICZENIOWYM: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - bezterminowa licencja na użytkowanie systemu - wszystkie elementy menu i pomocy w języku polskim - obsługa rejestracji pacjentów z terminarzem pracowni RTG - obsługa rozliczeń za wykonane badania – z jednostkami kierującymi i z lekarzami opisującymi - dostęp do systemu tylko po zalogowaniu - obsługa liter z polskimi znakami diakrytycznymi - automatyczne uruchomienie serwera po restarcie bez udziału administratora lub serwisu - możliwość wykonywania czynności serwisowych poprzez połączenie internetowe - możliwość anulowania zaplanowanego badania - możliwość zmiany terminu badania bez konieczności ponownej rejestracji pacjenta - walidacja wpisywanego numeru PESEL - automatyczne wpisywanie daty urodzenia i płci na podstawie numeru PESEL - zabezpieczenie przed ponownym wprowadzeniem pacjenta z numerem PESEL wpisanym wcześniej do systemu - integracja ze stacją diagnostyczną umożliwiające wywoływanie wyświetlania obrazów badań zapisanych na serwerze PACS z poziomu systemu RIS - wyszukiwanie pacjentów i ich badań przy pomocy wyszukiwarki z możliwością użycia parametrów wyszukiwania (co najmniej): nazwisko i imię pacjenta, PESEL, data badania (zakres dat) | TAK | Bez punktacji |
| INNE: |  |  |  |
|  | Oprogramowanie serwera PACS, oprogramowanie stacji przeglądowych, systemu automatycznego nagrywania płyt pacjenta, oraz system rejestracji pacjentów jednego producenta. | TAK | Bez punktacji |
|  | Opisy wykonane w systemie teleradiologii pojawiają się w systemie rejestracji pacjentów oraz w systemie PACS w formacie DICOM SR | TAK | Bez punktacji |

Niespełnienie lub nie potwierdzenie któregokolwiek z wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość potwierdzenia parametrów oferowanych przez Wykonawcę w innej lokalizacji (wizyta w innej lokalizacji

w ciągu 2 dni roboczych od pisemnego wezwania wykonawcy)

(miejscowość)……………..(data)……………………                                                                     podpis osoby(osób ) uprawnionej(ych) do

reprezentowania Wykonawcy: